Průtoková cytometrie:

Měření optických vlastností…

suspenze částic (v našem případě jednobuněčné eukaryoty, prokaryoty, u některých cytometrů i virové partikule) prochází zrychleným proudem hnací kapaliny skrz laserový svazek a na jejím povrchu se světlo laseru rozptýlí – takto rozptýlené světlo se pak dostane na detektor skrz clonu, která brání světlu samotného laserového svazku před průchodem. Přístroj tak zaregistruje, že prochází analyzovaná částice a ve stejný moment měří intenzitu rozptylu světla i intenzitu fluorescence z partikule.

Intenzita rozptylu….

Čelní roztpyl, tj. Ve směru laserového svazku je přímo úměrný velikosti částice, zatímco boční rozptyl odráží vnitřní komplexitu či granularitu částice.

Současné měření….

Díky signálu z čelního rozptylu přístroj ví, že má ve stejnou chvíli odečítat intenzitu fluorescence z různých fluorescenčních emisních kanálů. Na každý detektor díky optickým filtrům dopadá světlo diskrétních vlnových délek – každá fluorescentní značka/sonda pak odpovídá signálu na konkrétním detektoru. Míra intenzity světelného signálu pak přímo úměrně odpovídá kvantitě fluorescentního markeru na pratikuli.

Průtoková cytometrie v praxi:

Buněčný cyklus dle obsahu DNA:

Obsah DNA se dá změřit pomocí sond interkalujících do DNA – tyto fluoreskují po vazbě na DNA a intenzita fluorescence přímo odráží celkový obsah DNA v partikuli. Takto je možné stanovit podíl partikulí se zdvojenou DNA a rovněž jejich podíl od haploidních po  diploidní.

Životnost a přežívání:

zdravá buňka je schopna většinu DNA interkalátorů aktivně pumpovat vně plasmatické membrány – tato schopnost slábne s poklesem nitrobuněčných zásob ATP, poklesem integrity membrány a obecně s nástupem buněčné smrti. U umírající/mrtvé buňky pak koncentrace a tudíž fluorescence těchto markerů stoupá.

Porovnání velikosti genomu….:

DNA markerů se dá rovněž po usmrcení a fixaci buňky využít ke stanovení celkového obsahu DNA za účelem porovnání celkové velikosti genomu u dvou populací suspenzních částic.

Počítání absolutního počtu na objem:

U všech cytometrů je rovněž možné stanovit absolutní počet částic na určitý objem roztoku –  starší stroje využívají indikátoru ve formě fluorescentních kuliček – jejich definovaný počet na objem pak přístroj využije k extrapolaci na počty ostatních částic ve stejném obejmu. Novější přístroje pak přímo volumetricky stanovují počet částic na protékající objem suspenze.

Měření úspěšnosti transformace plasmidem:

Možnost současného měření intenzity fluorescence a počtu částic pak umožňuje např. Stanovit procento úspěšnosti transformace buněk plasmidem díky přesnému měření intenzity fluorescence produktu reporter genu v plasmidu.

Sortování spor Aspergillu….:

Měření fluorescencí umožňuje rovněž odlišit dvě populace téhož druhu na základě jejich autofluorescence – schopnosti částice emitovat fluorescentní signál bez nutnosti značení fluorescentním markerem. Velké množství přirozených proteinů a polysacharidů vykazuje schopnost fluorescence – zejména u spor, kapsulí, chitinových struktur či některých aromatických cyklů. Sporující a nesporující fáze cyklu Apsergillu pak vykazují rozdílné autofluorescentní signály a otisky a dají se na tomto základě i fyzicky oddělit ze směsné suspenze (buněčný sorting).

Takto oddělené populace se pak mohou vystavit totožným fyzikálním podmínkám s kvantitativním poměřením jejích účinnosti.

Stejné vzorky pod mikroskopem:

Totéž co vidíme v cytometru můžeme současně zobrazit pomocí fluorescentní, či laserové skenovací konfokální mikroskopie.